1. 产品概况

SBT903数字称重变送器是广州市斯巴拓电子科技有限公司为各类工业应用场合设计的高品质产品，采用Delta-sigma模数转换及数字滤波处理技术。通过对称重传感器（组）输出的弱重量信号进行数字处理，通过RS232/485串口通信输出至用户的上位系统，很容易与触摸屏或PLC组成称重系统。该变送器具有：精度高、抗干扰性强、线性度高、性能稳定、操作简单、支持多种协议等特点。

1.1技术参数

| 参数 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 供电电压 | DC:8V~30V、AC：6V~22V |
| 输入灵敏度 | 0.4mV/V~6mV/V |
| 传感器激励电压 | 5VDC |
| A/D分辨率 | 24位 |
| A/D采样方法 | Delta-Sigma方法 |
| 显示精度 | 1/100000 |
| 输出速率 | 小于1920次/秒 |
| 驱动能力 | 最多4只350Ω的传感器 |
| 通信方式 | 同时支持RS232和RS485（Modbus RTU、FREE、ARSCII等多种协议可选） |
| 基本称重功能 | 标定、去皮、置零、清皮、毛重、零点跟踪等常规称重功能 |
| 外形尺寸 | 82*76*23.3mm |
| 工作温度 | -10~50℃ |
| 多种滤波方式可选 |  |
| 支持多段线性标定功能（最多50个点） |  |

1.2面板及接线说明

1.2.1传感器连接

SBT903称重变送器需外接电阻应变式传感器，按下图方式连接传感器到变送器。传感器连接端子各端口分配为：

| 端口 | EXC+ | EXC- | SIG+ | SIG- | SHIELD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接线 | 电源正 | 电源负 | 信号正 | 信号负 | 屏蔽线 |

注意：当使用六线制传感器时，应将传感器的EX+与SN+短接后接至变送器EXC+端口；EX-与SN-短接至传感器EXC-端口。

1. 由于传感器输出信号是对电子噪声比较敏感的模拟信号，因此传感器接线应采用屏蔽电缆，而且与其它电缆分开铺设，尤其是要远离交流电源； 2. 对于多传感器并联的应用，要保证各传感器的灵敏度（mV/V)一致。

1.2.2电源连接

变送器的供电电源范围为DC：8V~30V、AC：6V~22V

| PWR+ | PWR- |
| --- | --- |
| 电源正 | 电源负 |

1.2.3串行口输出

串行口通讯有两种方式（RS485或RS232）。其接线端子各端口分配如下图：

1.2.4拨码开关使用

（※拨码开关须在断电情况下拨才有效，通电情况下拨则无效）

通过SW7、SW8可选择协议类型：当SW7、SW8上拨到”off”，则由软件控制；当SW7下拨到”on”，SW8上拨到”off”，切换到自由协议；当SW7上拨到”off”，SW8下拨到”on”，切换到Modbus协议；当SW7、SW8下拨到”on”，切换到ASCII协议。

SW7和SW8功能：

| Protocol | SW7 | SW8 |
| --- | --- | --- |
| Soft | off | off |
| Free | on | off |
| Modbus RTU | off | on |
| ASCII | on | on |

SW1~SW6功能：

| Add. | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | 当多个变送器并联时，为方便系统识别，须设置每个变送器的地址。※设置地址时，每个变送器的地址都要不一样，如果设置时，有两个重复的地址，那么会起冲突，电脑收到的数据就是错误的。 SW6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| soft | off | off | off | off | off | off |
| 01 | on | off | off | off | off | off |
| 02 | off | on | off | off | off | off |
| ┋ |  |  |  |  |  |  |
| Add.=SW6*32+SW5*16+SW4*8+SW3*4+SW2*1+SW1 |  |  |  |  |  |  |
| ┋ |  |  |  |  |  |  |
| 62 | off | on | on | on | on | on |
| 63 | on | on | on | on | on | on |

地址设置由2种途径，一是通过拨码开关设置，二是通过软件设置。

当拨码开关下拨到”on”记为”1”，当拨码开关上拨到”off”记为”0”。

地址的计算公式为：Add.=SW6*32+SW5*16+SW4*8+SW3*4+SW2*1+SW1

例如将变送器上的SW1下拨到”on”，其他在”off”时，该变送器的地址为

Add.=0*32+0*16+0*8+0*4+0*2+1=1

例如将变送器上的SW3和SW6下拨到”on”，其他在”off”时，该变送器的地址为

Add.=1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+0=36

通过拨码开关共可设置63种不同地址。

当并联的变送器数量超过63个时，超过部分的变送器可将SW1到SW6所有拨码开关上拨到”off”，由软件定义每个变送器的地址。

- 串口通讯

SBT903同时提供RS232与RS485串行口，以实现与上位机的通讯。有三种协议：ASCII协议，Modbus协议和自由协议。

ASCII协议

- 协议：

数据格式：7位数据位，偶校验，1位停止位

7位数据位，奇校验，1位停止位

7位数据位，无校验，2位停止位

8位数据位，偶校验，1位停止位

8位数据位，奇校验，1位停止位Z

8位数据位，无校验，1位停止位(默认)

8位数据位，无校验，2位停止位

传输速率：4800、9600(默认)、19200、38400、57600、115200、230400bps

- 数据格式：

| 帧头 | 地址 | 指令 | 内容 | LRC校验(可选) | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| : | 3字节 | 1~20字节 | 0~255字节 | 2字节 | CR LF |

若用户需要校验功能，可在指令中开启CRC校验功能，CRC校验的范围为地址字节、指令字节和内容字节，即除帧头和帧尾以外的剩余字节，CR LF为回车符号

- 应答格式

握手成功应答

| 帧头 | 地址 | 内容 | LRC校验(可选) | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| : | 3字节 | OK(2字节) | 2字节 | CR LF |

写入指令应答

| 帧头 | 地址 | 内容 | LRC校验(可选) | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| : | 3字节 | OK:成功;ER:失败 | 2字节 | CR LF |

读取指令应答

| 帧头 | 地址 | 指令 | 内容 | LRC校验(可选) | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| : | 3字节 | 1~20字节 | 1~255字节 | 2字节 | CR LF |

- 具体命令表

| 类别 | 名称 | 指令 | 指令说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系 统 | 握手 | CONNECT | 模块接收命令后发送OK给主机以示握手成功 返回格式：: ADDR OK CR LF |
|  | 地址设置 | ADDR=N | N(地址):串口通信地址；范围1~247；（需解锁） |
|  | 波特率设置 | BAUD=N | N(波特率,单位bps):（需解锁） 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600(默认) 4:19200 5:38400 6:57600 7:115200 8:230400 |
|  | 数据帧格式 | FRAME=N | N（协议类型）：（需解锁） 0：7位数据位，偶校验，1位停止位 1：7位数据位，奇校验，1位停止位 2：7位数据位，无校验，2位停止位 3:8位数据位，偶校验，1位停止位 4:8位数据位，奇校验，1位停止位 5:8位数据位，无校验，1位停止位(默认) 6:8位数据位，无校验，2位停止位 |
|  | 协议类型设置 | PROCOTOL=N | N(协议):协议切换后通信数据格式将恢复为默认设置。（需解锁） 0:自由协议(默认) 1:Modbus RTU 2:ASCII |
|  | 指令应答延时设置 | ACKDELAY=N | 用于RS485通信时有些主机收发切换较慢，导致应答指令丢失 N(延时时间):单位ms;0为不延时 |
|  | CRC16校验设置 | CRCEN=N | N(使能开关):1:打开CRC16校验;0:关闭校验（需解锁） |
|  | 连续发送测量值 | CONTI=Enable,DataType,SendType,Intervals，Format | Enable(使能开关):;01:连续发送;0:关闭； DataType(数据类型):0:测量值;1:AD内码值;2:毛重值;3:净重值 SendType(发送类型):0:不管数据有没有变化，都发送；1:只在数据变化时发送 Intervals(间隔时间):连续发送间隔时间；单位ms Format(发送格式):0:标准格式;1:简化格式 |
|  | 锁定系统配置 | LOCK=N | 防止模块运行过程中收到错误指令导致系统配置被意外修改。一旦配置被锁定，模块将无法接收外部串口命令进行修改，直到锁定被解除。 包括：模块地址、波特率、协议类型、CRC校验、恢复出厂设置等寄存器。发送5AA5解锁系统配置；发送其它任何值锁定系统配置； |
|  | 固件版本 | VER | 返回模块内部程序版本号给主机 返回格式：: ADDR VER CR LF |
|  | 恢复出厂设置 | DEFAULT | 恢复为出厂默认参数;初始化完成后模块将重启;需解锁 |
| 测 量 | 读取测量值 | RDMS | 模块返回当前测量值给主机，高位字节先发 返回格式: : Addr MS=VALUE CR LF |
|  | AD转换速度 | CONV=Speed,Polar | Speed(速度):设置速度;速度越快，采样精度越低 0:7.5 1:15 2:30 3:60 4:120(默认) 5:240 6:480 7:960 8:1920 Polay(极性):设置极性0:双向;1:单向 |
|  | 滤波器设置 | FILTER=Type,Level | 根据不同应用场合选择合适的滤波方式及强度 Type(滤波方式): 0:不使用 1:平均值滤波 2:中位值滤波 3:一阶滤波 4:滑动平均滤波 5:中位值平均滤波 6:滑动中位值平均滤波 7:平均值滤波 + 一阶滤波 8:中位值滤波 + 一阶滤波 9:滑动平均滤波 + 一阶滤波 A:中位值平均滤波 + 一阶滤波 Level(滤波强度):范围：0~50，数字越大，滤波越强 |
|  | 零点标定设置 | CALIZERO=Measurement, AD_Code | Measurement(测量值):;范围:-8000000~8000000 AD_Code(AD内码值):;范围:-8000000~8000000 AD_Code也可以选择不发送，不发送时模块自动取当前AD内码值 |
|  | 增益标定设置 | CALISPAN=Measurement, AD_Code | Measurement(测量值):;范围:-8000000~8000000 AD_Code(AD内码值):;范围:-8000000~8000000 AD_Code也可以选择不发送，不发送时模块自动取当前AD内码值 |
|  | 读取AD内码 | RDAD | 模块返回当前AD内码值给主机，高位字节先发 返回格式：: Addr AD=VALUE CR LF |
| 多点修正(最多50点) | 多点修正关闭 | MTCLOSE | 关闭多点修正功能 |
|  | 读取修正数量 | RDMTNUM | 读取模块内部多点修正的数量 返回格式：: Addr MTNUM=VALUE CR LF |
|  | 设置标定点参数 | MTPARA=Measurement, AD_Code | 将参数写入到模块内部的多点修正数据表中，最多可写入50组，Measurement为测量值;AD_Code为AD内码值，AD_Code也可以选择不发送，这样模块会自动将当前AD内码值写入到修正数据表中；Measurement和AD_Code的取值范围为-8000000~8000000 |
| 称 台 | 读取毛重 | RDGROSS | 模块返回当前毛重值给主机;高位字节先发 返回格式: : Addr GS=VALUE CR LF |
|  | 读取净重 | RDNET | 模块返回当前净重值给主机;高位字节先发 返回格式: : Addr NT=VALUE CR LF |
|  | 去皮 | TARE=N | N为要设置的皮重值；不带N参数时将当前重量做为皮重。 范围:-8000000~8000000; |
|  | 设置最大称量和分度 | MAXDIV=Max,Div | Max(最大称量):;范围:0~8000000；使用称台功能前需先设置此值 Div(分度):使用称台功能前需先设置此值 0:0.0001 1:0.0002 2:0005 3:0.001 4:0.002 5:0.005 6:0.01 7:0.02 8:0.05 9:0.1 10:0.2 11:0.5 12:1 13:2 14:5 15:10 16:20 17:50 |
|  | 设置砝码重量 | WEIGHT=Span,Zero | 设置标定时增益和零点分别对应的砝码重量 Span:增益对应的砝码重量 Zero:零点对应的砝码重量 范围均为:-8000000~8000000; |
|  | 设置置零范围 | ZERORANGE=Manual,Power | Manual:手动清零范围; Power:上电清零范围; 单位为满量程的百分比;参数范围为0~100；如果设置为0，则关闭相应的功能 |
|  | 手动置零 | CLSZERO | 手动将称台置零 |
|  | 设置自动零点跟踪 | ZEROTRACK=Range,Time | Range:跟踪范围；参数范围：0~10000；单位：0.1d;设置0时关闭零位跟踪功能 Time:跟踪时间；参数范围：1~50；单位：0.1s |

5、 基本指令集详述

详细的指令集说明如下列章节所述。

5.1 握手

指令格式：:001CONNECT （001为放大器地址，客户根据自己设定的地址输入。）

返回格式：:001OK

握手指令主要用于判断设备是否上电初始化、通信是否正常和是否在线状态等。

※握手失败建议检查以下问题：1.线路是否连接正确；2.核实串口号是否与放大器连接串口号一致（放大器串口号怎么看，右击我的电脑，打开管理，选择设备管理器，双击端口，然后看到USB serial port+串口号），；3.电脑上波特率设置是否和放大器一致；4.数据格式是否正确；5.ASC码协议时不要选用十六进制;6.串口是否打开。

5.2地址设置

客户可通过2种途径设置地址，一种是通过拨码开关设定，最多可设定63种，具体设置方法已在1.2.4中说明，拨码开关需在通电前拨好位置，第二种通过软件设置，将SW1到SW6的拨码开关都上拨到”off”档。拨码开关通电前拨才有效。

指令格式：:001ADDR=002（使用前需解锁）

返回格式：:001OK

5.3波特率设置

放大器出厂时默认波特率为9600， 修改为115200，输入格式如下

指令格式：:001BAUD=7， 手动发送指令后将系统波特率选择到115200（使用前需解锁）

返回格式：:001OK（应答的数据是在变送器切换成新的波特率后返回的，如果上位机未及时切换到新的波特率，则无法收到数据）

5.4数据帧格式

放大器出厂时默认为5（8位数据位，无校验，1位停止位）选项格式，修改为4（8位数据位，奇校验，1位停止位）选项时

指令格式：:001FRAME=4，手动发送指令后将校验位、数据位、停止位在上位机上设置成4中内容（使用前需解锁）

返回格式：:001OK（应答的数据是在变送器切换成新的数据帧格式后返回的，如果上位机未及时切换到新的数据帧格式，则无法收到数据）

5.5协议类型设置

协议可通过拨码开关设置，参考1.2.4，也可通过软件设置

指令格式：:001PROCOTOL=1

返回格式：:001OK

PROCOTOL=N，N可以是0（自由协议），1（Modbus 协议），2（ASC协议），协议类型切换后，数字帧格式将恢复成默认值。

5.6指令应答延时设置

指令格式：:001ACKDELAY=200

返回格式：:001OK

ACKDELAY=N,N为延时时间，单位为ms，应答延时用于RS485通信，因为RS485是半双工，只能发或收，不能同时发收。有些主机收发切换比较慢，导致应答指令丢失，所以通过合理设置应答延时时间可避免指令丢失。

5.7CRC16校验设置

指令格式：:001CRCEN=1

返回格式：:001OK

※校验计算方法：校验位前面所有的数相加（不含帧头）并转换为十进制数据，然后取后两位转换为ASCII码（十位在前，个位在后）

加了校验之后发的指令格式为，如握手001CONNECT计算48+48+49+67+79+78+78+69+67+84=667，则在001CONNECT后面输入67

指令格式：:001CONNECT67

返回格式：:001OK99

5.8连续发送测量值

指令格式：:001CONTI=1,2,0,100,1

返回格式：14.97、14.97......14.97

（CONTI=Enable,  DataType,  SendType,  Interval, Format,  Enable(使能开关):;01:连续发送;0:关闭；
DataType(数据类型):0:测量值;1:AD内码值;2:毛重值;3:净重值
SendType(发送类型):0:不管数据有没有变化，都发送；1:只在数据变化时发送
Intervals(间隔时间):连续发送间隔时间，单位ms
Format(发送格式):0:标准格式;1:简化格式）

5.9锁定系统配置

指令格式：:001LOCK=5AA5

返回格式：:001OK

发送:001LOCK=5AA5解锁系统配置，发送其它任何值则锁定系统配置。解锁后可修改模块地址、波特率、协议类型、CRC校验、恢复出厂设置等寄存器。

※放大器上电后默认为锁定状态。

5.10固件版本

返回模块内部程序版本号给上位机

指令格式：:001VER

返回格式：:001VER=100

5.11恢复出厂设置

指令格式：:001DEFAULT

返回格式：无内容

注意此操作将删除放大器内部所有用户设置参数和标定结果，并且不可恢复，请慎用！

5.12读取测量值

指令格式：:001RDMS

返回格式：:001MS=4651（数据根据实际情况变化）

测量值为AD内码值经零点和增益标定并转换的值。

5.13AD转换速度

指令格式：:001CONV=0,0

返回格式：:001OK

模拟信号到数字信号的转换，简称AD转换，AD转换速度越快，采样精度越低。

AD采样速率就是称重设备对称台上物品重量的检测速度，通常在每秒几次至几百次之间，高速的称重应用，可达几千次，对于一个既定的称重设备，AD速率越快，AD检测的数据精度会相对越差，而AD速率越慢，AD检测的精度会相对越高。因此应根据实称重对速率的需要，合理选择能满足需要的最低档的速率进行AD采样，能最大限度提高检测精度，从而在速度和精度上取得最佳平衡点。

5.14滤波器设置

指令格式：:001FILTER=1,50

返回格式：:001OK

FILTER=Type（滤波方式）,Level（滤波强度）

Level（滤波强度)：范围：0~50，数字越大，滤波越强。

滤波强度：AD采样后的数据，由于各种原因，往往会混杂各种来自于不同原因的噪声在其中，为了得到一个尽可能接近真实的称重数据，称重设备会采用数字滤波的方式进行数据信号处理，而AD滤波强度，是这个数据处理的一个重要参数，一般地，滤波强度越小，数据输出的信号响应速度越快，但是对噪声滤除的效果也越差；而滤波强度越大，则输出的信号响应速度越慢，但是对于噪声滤除的效果会越好，在响应速度和滤波效果之间，合理取舍，寻找最佳平衡点，是用好一个称重设备关键的一步，这个没有确定的标准，需要使用者根据现场情况，做一个权衡取舍，究竟是速度优先，还是稳定优先，根据客户实际需要而定。

5.15零点标定设置

指令格式：:001CALIZERO=0

返回格式：:001OK

零点就是称重的基准点，在这个基准上增减的重量就是实际称重的重量。零点标定，顾名思义，就是在标定的时候，作为基准记录的一个零点，然后在此基础上做的重量标定。

5.16增益标定设置

指令格式：:001CALISPAN=100

返回格式：:001OK

放上砝码，输入想要标定的值，比如放1KG砝码到10KG压力传感器上，设定测量值为1000。当标定好后，放置2KG的砝码到压力传感器上，读取的测量值为2000。

5.17读取内码值

指令格式：:001RDAD

返回格式：:001AD=32758

模块返回当前AD内码值给主机。

5.18多点修正关闭

指令格式：:001MTCLOSE

返回格式：:001OK

关闭多点修正功能

5.19读取修正数量

指令格式：:001RDMTNUM

返回格式：:001MTNUM=0

读取模块内部当前使用的多点修正的数量

5.20设置标定点参数

指令格式：:001MTPARA=100

返回格式：:001OK

将参数写入到模块内部的多点修正数据表中，最多可写入50组，Measurement为测量值;AD_Code为AD内码值，AD_Code也可以选择不发送，这样模块会自动将当前AD内码值写入到修正数据表中；Measurement和AD_Code的取值范围为-8000000~8000000

5.21读取毛重

指令格式：:001RDGROSS

返回格式：:001GS=50000（根据实际数据）

输入该指令，模块返回当前毛重值给主机，高位字节先发

毛重=净重+皮重

5.22读取净重

指令格式：:001RDNET

返回格式：:001NT=3000（根据实际数据）

输入该指令，模块返回当前净重值给主机，高位字节先发

净重=毛重-皮重

5.23去皮

指令格式：:001TARE=100

返回格式：:001OK

TARE=N N为要设置的皮重值；不带N参数时将当前重量做为皮重。
范围:-8000000~8000000;

当设备称重的物品有包装时，如果我们只需要称重物品自身的重量，就要把包装物作为皮重预去除。可以把包装实物直接放在称台上，然后去皮，TEAR=N，不带N参数时将当前重量做为皮重，输入指令“:001TARE=”，即可直接读取包装实物重量。如果包装不便分开，而且已知包装的重量，则可以通过发送指令把皮重重量输入称重设备，这个就是所谓的数字去皮。

5.24设置最大称量和分度

指令格式：:001MAXDIV=10000,7

返回格式：:001OK

MAXDIV=Max,Div

Max(最大称量):范围:0~8000000；使用称台功能前需先设置此值
Div(分度):使用称台功能前需先设置此值
0:0.0001   1:0.0002   2:0005   3:0.001  4:0.002   5:0.005   6:0.01     7:0.02   8:0.05   9:0.1      10:0.2     11:0.5    12:1    13:2     14:5      15:10      16:20   17:50

举例说明：有一个称重设备，它最大能称重的重量是100.00KG，称重时数字跳动变化的最小数字是0.02KG，那么这个称的最大称重，就是100.00KG，也就是说100.00KG是这个称能称量的最大称量，分度值就是0.02KG，使用称台功能前需先设置最大称量和分度。

5.25设置砝码重量

指令格式：:001WEIGHT=10000,0

返回格式：:001OK

WEIGHT=Span,Zero

设置标定时增益和零点分别对应的砝码重量
Span:增益标定时对应的砝码重量
Zero:零点标定时对应的砝码重量
范围均为:-8000000~8000000;

5.26设置置零范围

指令格式：:001ZERORANGE=10,10

返回格式：:001OK

ZERORANGE=Manual,Power

Manual:手动清零范围;
Power:上电清零范围;
单位为满量程的百分比;参数范围为0~100；如果设置为0，则关闭相应的功能

5.27手动置零

指令格式：:001CLSZERO

返回格式：:001OK

手动置零就是通过外部按键或者命令让称重设备把当前的称重数据直接作为当前零点，只要当前称重重量不超过手动置零的范围，称重设备就会立即将显示清零复位。

5.28设置自动零点跟踪

指令格式：:001ZEROTRACK=10,10

返回式：:001OK

ZEROTRACK=Range,Time

Range:跟踪范围；参数范围：0~10000；单位：0.1d;设置0时关闭零位跟踪功能

Time:跟踪时间；参数范围：1~50；单位：0.1s

开机使用中的称重设备，会因为AD温飘，传感器温飘蠕变等各种原因，AD信号输出会发生漂移现象，设备内的零点跟踪校准程序会对这个非常缓慢的漂移做自动跟踪，抵消这个漂移，但是这个零点跟踪的方式是有速度和范围的。

- 使用步骤

6.1连接好线，通电

6.2握手

6.3零位标定

6.4增益标定

6.5读取测量值使用

※以上是放大器的基本操作，如需使用称台功能，除以上步骤外，另加以下步骤

6.6设置最大称量和分度

6.7设置（零位标定&增益标定）砝码重量

※零位跟踪功能是基于称台使用的，所以要先设置称台功能，才能使用零位跟踪功能。

自由协议

1、协议：

数据格式：8位数据、1位停止位、无奇偶校验位

传输速率：4800、9600(默认)、19200、38400、57600、115200、230400bps

2、数据格式：

| 帧头 | 地址 | 指令 | 内容 | CRC校验(可选) |  | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | Addr | 1字节 | 0~255字节 | 高8位 | 低8位 | CF FC CC FF |

若用户需要校验功能，可在指令中开启CRC校验功能，CRC校验的范围为地址字节、指令字节和内容字节，即除帧头和帧尾以外的剩余字节

3、应答格式

握手成功应答

| 帧头 | 地址 | 指令 | CRC校验(可选) |  | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | Addr | F1 | 高8位 | 低8位 | CF FC CC FF |

写入指令应答

| 帧头 | 地址 | 指令 | 内容 | CRC校验(可选) |  | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | Addr | F2 | 0:失败;1:成功 | 高8位 | 低8位 | CF FC CC FF |

读取指令应答

| 帧头 | 地址 | 读取对应的指令 | 相应的内容 | CRC校验(可选) |  | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | Addr | 1字节 | 1~253字节 | 高8位 | 低8位 | CF FC CC FF |

4、具体命令表

| 类别 | 名称 | 指令 | 指令参数 | 指令说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 统 | 握手 | 0x00 | 无 | 模块接收命令后发送0XF1给主机以示握手成功 返回格式：FE ADDR F1 CF FC CC FF |
|  | 地址设置 | 0x01 | Addr | Addr(1字节):串口通信地址；范围1~247；需先解锁 |
|  | 波特率设置 | 0x02 | BaudSet | BaudSet(1字节,单位bps):（需解锁） 0x00:1200 0x01:2400 0x02:4800 0x03:9600(默认) 0x04:19200 0x05:38400 0x06:57600 0x07:115200 0x08:230400 |
|  | 协议类型设置 | 0x04 | ProcotolType | ProcotolType(1字节):协议切换后通信数据格式将恢复为默认设置。（需解锁） 0x00:自由协议(默认) 0x01:Modbus RTU |
|  | 指令应答延时设置 | 0x05 | Delay | 用于RS485通信时有些主机收发切换较慢，导致应答指令丢失 Delay(1字节):延时时间;单位ms;0为不延时 |
|  | CRC16校验设置 | 0x06 | Enable | Enable(1字节):使能开关;0x01:打开CRC16校验;0x00:关闭校验（需解锁） |
|  | 连续发送测量值 | 0x07 | Enable+DataType+ SendType+Intervals | Enable(1字节):使能开关;0x01:连续发送;0x00:关闭； DataType(1字节):数据类型;00:测量值;01:AD内码值;02:毛重值;03:净重值 SendType(1字节):0x00:不管数据有没有变化，都发送；0x01:只在数据变化时发送 Intervals(1字节):连续发送间隔时间；单位ms |
|  | 锁定系统配置 | 0x10 | 0x5A+0xA5 | 防止模块运行过程中收到错误指令导致系统配置被意外修改。一旦配置被锁定，模块将无法接收外部串口命令进行修改，直到锁定被解除。 包括：模块地址、波特率、协议类型、CRC校验、恢复出厂设置等寄存器。发送0x5A0xA5解锁系统配置；发送其它任何值锁定系统配置； |
|  | 固件版本 | 0x1A | 无 | 返回模块内部程序版本号给主机 返回格式：FE ADDR 1A VER_H VER_L CF FC CC FF |
|  | 恢复出厂设置 | 0x1B | 无 | 恢复为出厂默认参数;初始化完成后模块将重启;需解锁 |
| 测 量 | 读取测量值 | 0x20 | 无 | 模块返回当前测量值给主机，高位字节先发 返回格式: FE Addr 20 Value1 Value2 Value3 Value4 CF FC CC FF |
|  | AD转换速度 | 0x21 | ConvSpeed+Polar | ConvSpeed(1字节):设置速度;速度越快，采样精度越低 0x00:7.5 0x01:15 0x02:30 0x03:60 0x04:120(默认) 0x05:240 0x06:480 0x07:960 0x08:1920 Polay(1字节):设置极性0x00:双向;0x01:单向 |
|  | 滤波器设置 | 0x22 | FilterType+FilterLevel | 根据不同应用场合选择合适的滤波方式及强度 FilterType(1字节):滤波方式 0x00:不使用 0x01:平均值滤波 0x02:中位值滤波 0x03:一阶滤波 0x04:滑动平均滤波 0x05:中位值平均滤波 0x06:滑动中位值平均滤波 0x07:平均值滤波 + 一阶滤波 0x08:中位值滤波 + 一阶滤波 0x09:滑动平均滤波 + 一阶滤波 0x0A:中位值平均滤波 + 一阶滤波 FilterLevel(1字节):范围：0~50，数字越大，滤波越强 |
|  | 零点标定设置 | 0x30 | Measurement+AD_Code | Measurement(4字节):测量值;范围:-8000000~8000000 AD_Code(4字节):AD内码值;范围:-8000000~8000000 AD_Code也可以选择不发送，不发送时模块自动取当前AD内码值 |
|  | 增益标定设置 | 0x31 | Measurement+AD_Code | Measurement(4字节):测量值;范围:-8000000~8000000 AD_Code(4字节):AD内码值;范围:-8000000~8000000 AD_Code也可以选择不发送，不发送时模块自动取当前AD内码值 |
|  | 读取AD内码 | 0x3A | 无 | 模块返回当前AD内码值给主机，高位字节先发 返回格式：FE Addr 3A Value1 Value2 Value3 Value4 CF FC CC FF |
| 多点修正(最多50点) | 多点修正关闭 | 0x40 | 无 | 关闭多点修正功能 |
|  | 读取修正数量 | 0x41 | 无 | 读取模块内部多点修正的数量 返回格式：FE Addr 41 Qty CF FC CC FF |
|  | 设置标定点参数 | 0x42 | Measurement+AD_Code | 将参数写入到模块内部的多点修正数据表中，最多可写入50组，Measurement(4字节)为测量值;AD_Code(4字节)为AD内码值，AD_Code也可以选择不发送，这样模块会自动将当前AD内码值写入到修正数据表中；Measurement和AD_Code的取值范围为-8000000~8000000 |
| 称 台 | 读取毛重 | 0x50 | 无 | 模块返回当前毛重值给主机;高位字节先发 返回格式: FE Addr 50 Value1 Value2 Value3 Value4 CF FC CC FF |
|  | 读取净重 | 0x51 | 无 | 模块返回当前净重值给主机;高位字节先发 返回格式: FE Addr 51 Value1 Value2 Value3 Value4 CF FC CC FF |
|  | 去皮 | 0x52 | Tare | 设置皮重；发送0x7FFFFFFF时将当前重量做为皮重 Tare(4字节):范围:-8000000~8000000; |
|  | 设置最大称量和分度 | 0x53 | Max+Div | Max(4字节):最大称量值;范围:0~8000000；使用称台功能前需先设置此值 Div(1字节):称台分度值;使用称台功能前需先设置此值 0x00:0.0001 0x01:0.0002 0x02:0x0005 0x03:0.001 0x04:0.002 0x05:0.005 0x06:0.01 0x07:0.02 0x08;0.05 0x09:0.1 0x0A:0.2 0x0B:0.5 0x0C:1 0x0D:2 0x0E:5 0x0F:10 0x10:20 0x11:50 |
|  | 设置砝码重量 | 0x54 | SpanWeight+ZeroWeight | 设置标定时增益和零点分别对应的砝码重量 SpanWeight(4字节):增益对应的砝码重量 ZeroWeight(4字节):零点对应的砝码重量 范围均为:-8000000~8000000; |
|  | 设置置零范围 | 0x55 | ManualRange+PowerRange | ManualRange(1字节):手动清零范围; PowerRange(1字节):上电清零范围; 单位为满量程的百分比;参数范围为0~100；如果设置为0，则关闭相应的功能 |
|  | 手动置零 | 0x56 | 无 | 手动将称台置零 |
|  | 设置自动零点跟踪 | 0x57 | Range+Time | Range(2字节):跟踪范围；参数范围：0~10000；单位：0.1d;设置0时关闭零位跟踪功能 Time(1字节):跟踪时间；参数范围：1~50；单位：0.1s |

5、 基本指令集详述

详细的指令集说明如下列章节所述。

※发送指令时注意帧头、地址、指令、内容、CRC校验、帧尾之间需空格。

※自由协议为十六进制，在串口助手上选择十六进制显示、十六进制发送

5.1 握手

指令格式：FE 01 00 CF FC CC FF（01为放大器地址，客户根据自己设定的地址输入。）

返回格式：FE 01 F1 CF FC CC FF

握手指令主要用于判断设备是否上电初始化、通信是否正常和是否在线状态等。

※握手失败建议检查以下问题：1.线路是否连接正确；2.核实串口号是否与放大器连接串口号一致（放大器串口号怎么看，右击我的电脑，打开管理，选择设备管理器，双击端口，然后看到USB serial port+串口号），；3.电脑上波特率设置是否和放大器一致；4.数据格式是否正确；5.自由协议须选用十六进制显示和十六进制发送;6.串口是否打开。

5.2地址设置

客户可通过2种途径设置地址，一种是通过拨码开关设定，最多可设定63种，具体设置方法已在1.2.4中说明，拨码开关需在通电前拨好位置，第二种通过软件设置，将SW1到SW6的拨码开关都上拨到”off”档。拨码开关通电前拨才有效。

指令格式：FE 01 01 02 CF FC CC FF（使用前需解锁）

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

5.3波特率设置

放大器出厂时默认波特率为9600， 修改为115200，输入格式如下

指令格式：FE 01 02 07 CF FC CC FF，手动发送指令后将系统波特率选择到115200（使用前需解锁）

返回格式：FE 02 F2 01 CF FC CC FF  （应答的数据是在变送器切换成新的波特率后返回的，如果上位机未及时切换到新的波特率，则无法收到数据）

5.4协议类型设置

协议可通过拨码开关设置，参考1.2.4，也可通过软件设置

指令格式：FE 01 04 02 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

00（自由协议），01（Modbus 协议），02（ASC协议），协议类型切换后，数字帧格式将恢复成默认值。

5.5指令应答延时设置

指令格式：FE 01 05 01 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

应答延时时间为十六进制，单位为ms，应答延时用于RS485通信，因为RS485是半双工，只能发或收，不能同时发收。有些主机收发切换比较慢，导致应答指令丢失，所以通过合理设置应答延时时间可避免指令丢失。

5.6CRC16校验设置

指令格式：FE 01 06 01 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

※CRC校验的范围为地址字节、指令字节和内容字节，即除帧头和帧尾以外剩余的字节。CRC校验，高8位，低8位顺序。

加了校验之后发的指令格式为，如握手FE 01 00 20 00 CF FC CC FF

指令格式：FE 01 00 20 00 CF FC CC FF (20 00为校验码）

返回格式：FE 01 F1 A4 C1 CF FC CC FF

5.7连续发送测量值

指令格式：FE 01 07 01 00 01 01 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF FE 01 20 00 00 02 F4 CF FC CC FF......FE 01 F2 01 CF FC CC FF FE 01 20 00 00 02 F4 CF FC CC FF（Enable+DataType+SendType+Intervals）

Enable(1字节):使能开关;0x01:连续发送;0x00:关闭；
DataType(1字节):数据类型;00:测量值;01:AD内码值;02:毛重值;03:净重值
SendType(1字节):0x00:不管数据有没有变化，都发送；0x01:只在数据变化时发送
Intervals(1字节):连续发送间隔时间；单位ms

5.8锁定系统配置

指令格式：FE 01 10 5A A5 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

防止模块运行过程中收到错误指令导致系统配置被意外修改。一旦配置被锁定，模块将无法接收外部串口命令进行修改，直到锁定被解除。
包括：模块地址、波特率、协议类型、CRC校验、恢复出厂设置等寄存器。发送0x5A0xA5解锁系统配置；发送其它任何值锁定系统配置；

※放大器上电后默认为锁定状态。

5.9固件版本

返回模块内部程序版本号给上位机

指令格式：FE 01 1A CF FC CC FF

返回格式：FE 01 1A 00 64 CF FC CC FF

5.10恢复出厂设置

指令格式：FE 01 1B CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 00 CF FC CC FF

注意此操作将删除放大器内部所有用户设置参数和标定结果，并且不可恢复，请慎用！

5.11读取测量值

指令格式：FE 01 20 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 20 00 00 11 A3 CF FC CC FF （数据根据实际情况变化）

测量值为AD内码值经零点和增益标定并转换的值。

5.12AD转换速度

指令格式：FE 01 21 05 01 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

ConvSpeed+Polar

ConvSpeed(1字节):设置速度;速度越快，采样精度越低
0x00:7.5       0x01:15        0x02:30
0x03:60        0x04:120(默认) 0x05:240
0x06:480       0x07:960       0x08:1920
Polay(1字节):设置极性0x00:双向;0x01:单向

模拟信号到数字信号的转换，简称AD转换，AD转换速度越快，采样精度越低。

AD采样速率就是称重设备对称台上物品重量的检测速度，通常在每秒几次至几百次之间，高速的称重应用，可达几千次，对于一个既定的称重设备，AD速率越快，AD检测的数据精度会相对越差，而AD速率越慢，AD检测的精度会相对越高。因此应根据实称重对速率的需要，合理选择能满足需要的最低档的速率进行AD采样，能最大限度提高检测精度，从而在速度和精度上取得最佳平衡点。

5.13滤波器设置

指令格式：FE 01 22 01 50 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 00 CF FC CC FF

FILTER=Type（滤波方式）,Level（滤波强度）

Level（滤波强度)：范围：0~50，数字越大，滤波越强。

滤波强度：AD采样后的数据，由于各种原因，往往会混杂各种来自于不同原因的噪声在其中，为了得到一个尽可能接近真实的称重数据，称重设备会采用数字滤波的方式进行数据信号处理，而AD滤波强度，是这个数据处理的一个重要参数，一般地，滤波强度越小，数据输出的信号响应速度越快，但是对噪声滤除的效果也越差；而滤波强度越大，则输出的信号响应速度越慢，但是对于噪声滤除的效果会越好，在响应速度和滤波效果之间，合理取舍，寻找最佳平衡点，是用好一个称重设备关键的一步，这个没有确定的标准，需要使用者根据现场情况，做一个权衡取舍，究竟是速度优先，还是稳定优先，根据客户实际需要而定。

5.14零点标定设置

当零位标定为0时，输入十六进制4个字符为00 00 00 00，AD_Code不发送，指令如下

指令格式：FE 01 30 00 00 00 00 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

Measurement+AD_Code 注意输入的值为4字节

Measurement(4字节):测量值;范围:-8000000~8000000
AD_Code(4字节):AD内码值;范围:-8000000~8000000
AD_Code也可以选择不发送，不发送时模块自动取当前AD内码值

零点就是称重的基准点，在这个基准上增减的重量就是实际称重的重量。零点标定，顾名思义，就是在标定的时候，作为基准记录的一个零点，然后在此基础上做的重量标定。

5.15增益标定设置

指令格式：FE 01 31 00 00 27 10 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

放上砝码，输入想要标定的值，比如放1KG砝码到10KG压力传感器上，设定测量值为十进制为10000时，换算成十六进制则为2710，输入4个字节：00 00 27 10，AD内码值不输。

5.16读取内码值

指令格式：FE 01 3A CF FC CC FF

返回格式：FE 01 3A 00 01 1B D9 CF FC CC FF

模块返回当前AD内码值给主机。

5.17多点修正关闭

指令格式：FE 01 40 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

关闭多点修正功能

5.18读取修正数量

指令格式：FE 01 41 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 41 00 CF FC CC FF

读取模块内部当前使用的多点修正的数量

5.19设置标定点参数

指令格式：FE 01 42 01 01 01 01 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

Measurement（测量值），AD_Code(AD内码值）输入为4字节

将参数写入到模块内部的多点修正数据表中，最多可写入50组，Measurement为测量值;AD_Code为AD内码值，AD_Code也可以选择不发送，这样模块会自动将当前AD内码值写入到修正数据表中；Measurement和AD_Code的取值范围为-8000000~8000000

5.20读取毛重

指令格式：FE 01 50 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 50 00 00 C3 61 CF FC CC FF （根据实际数据）

输入该指令，模块返回当前毛重值给主机，高位字节先发

毛重=净重+皮重

5.21读取净重

指令格式：FE 01 51 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 51 FF FF FF FC CF FC CC FF  （根据实际数据）

输入该指令，模块返回当前净重值给主机，高位字节先发

净重=毛重-皮重

5.22去皮

指令格式：FE 01 52 7F FF FF FF  CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

设置皮重；发送0x7FFFFFFF时将当前重量做为皮重
Tare(4字节):范围:-8000000~8000000;

当设备称重的物品有包装时，如果我们只需要称重物品自身的重量，就要把包装物作为皮重预去除。可以把包装实物直接放在称台上，然后去皮，发送0x7FFFFFFF时可直接读取包装实物重量。如果包装不便分开，而且已知包装的重量，则可以通过发送指令把皮重重量输入称重设备，这个就是所谓的数字去皮。

5.23设置最大称量和分度

指令格式：FE 01 53 00 00 07 D0 0C CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

MAXDIV=Max+Div

Max(最大称量):范围:0~8000000；使用称台功能前需先设置此值
Div(分度):使用称台功能前需先设置此值
Max(4字节):最大称量值;范围:0~8000000；使用称台功能前需先设置此值
Div(1字节):称台分度值;使用称台功能前需先设置此值
0x00:0.0001   0x01:0.0002   0x02:0x0005
0x03:0.001    0x04:0.002    0x05:0.005
0x06:0.01     0x07:0.02     0x08;0.05
0x09:0.1      0x0A:0.2      0x0B:0.5
0x0C:1        0x0D:2        0x0E:5
0x0F:10       0x10:20       0x11:50

举例说明：有一个称重设备，它最大能称重的重量是100.00KG，称重时数字跳动变化的最小数字是0.02KG，那么这个称的最大称重，就是100.00KG，也就是说100.00KG是这个称能称量的最大称量，分度值就是0.02KG，使用称台功能前需先设置最大称量和分度。

5.24设置砝码重量

指令格式：FE 01 54 00 00 07 D0 00 00 00 00 CF FC CC FF(在10KG压力传感器上压上2000KG砝码，转换成十六进制为7D0，输入字节为00 00 07 D0，零点对应砝码为0KG，输入字节为00 00 00 00）

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

WEIGHT=Span Weight+Zero Weight

设置标定时增益和零点分别对应的砝码重量
Span:增益标定时对应的砝码重量
Zero:零点标定时对应的砝码重量
范围均为:-8000000~8000000;

5.26设置置零范围

指令格式：FE 01 55 01 01 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

ZERORANGE=Manual+Power

Manual:手动清零范围;
Power:上电清零范围;
单位为满量程的百分比;参数范围为0~100；如果设置为0，则关闭相应的功能

5.27手动置零

指令格式：FE 01 56 CF FC CC FF

返回格式：FE 01 F2 00 CF FC CC FF

手动置零就是通过外部按键或者命令让称重设备把当前的称重数据直接作为当前零点，只要当前称重重量不超过手动置零的范围，称重设备就会立即将显示清零复位。

5.28设置自动零点跟踪

指令格式：FE 01 10 10 00 CF FC CC FF

返回式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF

ZEROTRACK=Range+Time

Range(2字节):跟踪范围；参数范围：0~10000；单位：0.1d;设置0时关闭零位跟踪功能

Time(1字节):跟踪时间；参数范围：1~50；单位：0.1s

开机使用中的称重设备，会因为AD温飘，传感器温飘蠕变等各种原因，AD信号输出会发生漂移现象，设备内的零点跟踪校准程序会对这个非常缓慢的漂移做自动跟踪，抵消这个漂移，但是这个零点跟踪的方式是有速度和范围的。

- 6、使用步骤

6.1连接好线，通电

6.2握手

6.3零位标定

6.4增益标定

6.5读取测量值使用

※以上是放大器的基本操作，如需使用称台功能，除以上步骤外，另加以下步骤

6.6设置最大称量和分度

6.7设置（零位标定&增益标定）砝码重量

※零位跟踪功能是基于称台使用的，所以要先设置称台功能，才能使用零位跟踪功能。

MODBUS RTU

  - 协议：

数据格式：8位数据、1位停止位、奇校验

8位数据、1位停止位、偶校验

8位数据、1位停止位、无校验

8位数据、2位停止位、无校验（默认）

传输速率：4800、9600(默认)、19200、38400、57600、115200、230400bps

  - 数据格式：

| 帧头 | 模块地址 | 功能代码 | 数据 | CRC16校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3.5字符 | 1字节 | 1字节 | 0到252字节 | 2字节 | ≥3.5字符 |

  - 读寄存器（0x03功能码）

读取格式

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Addr | 0x03 | 高8位 | 低8位 | 高8位 | 低8位 | 低8位 | 高8位 |

模块返回格式（广播指令不回复）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | ….寄存器数据…. | 最后组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Addr | 0x03 | N | 高8位 | 低8位 | ……...数据……... | 高8位 | 低8位 | 低8位 | 高8位 |

  - 写寄存器（0x10功能码）

写入格式

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | ….寄存器数据…. | 最后组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Addr | 0x10 | 高8位 | 低8位 | 高8位 | 低8位 | N | 高8位 | 低8位 | ….数据…. | 高8位 | 低8位 | 低8位 | 高8位 |

模块返回格式（广播指令不回复）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Addr | 0x10 | 高8位 | 低8位 | 高8位 | 低8位 | 低8位 | 高8位 |

  - 出错应答格式

| 模块地址 | 功能码+0x80 | 错误代码 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Addr | 0x03+0x80=0x83, 0x10+0x80=0x90 | 高8位 | 低8位 | 低8位 | 高8位 |

错误代码：0x01：主机发送的功能码不被模块支持

0x02：主机发送的寄存器地址超出模块支持的范围

0x03：主机对目标寄存器写入的数据超出该寄存器支持的范围

当模块接收到的指令中出现奇偶校验错误、CRC校验错误、广播指令错误，模块均不回复，主机可根据超时进行相应处理。

注意事项：

- 地址Addr取值范围：1~247；0为广播地址；所有广播指令均不回复

- CRC校验的范围为整个协议帧的数据

  - 寄存器列表

| 类别 | 名称 | 地址 | 类型 | 描述 | 属性 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 统 | 模块地址 | 40001 (000) | 16位 无符号整数 | 串口通信地址;范围1~247（需解锁） | 读/写 | 0x01 |
|  | 波特率设置 | 40002 (001) | 16位 无符号整数 | (单位bps): （需解锁） 0x00:1200 0x01:2400 0x02:4800 0x03:9600(默认) 0x04:19200 0x05:38400 0x06:57600 0x07:115200 0x08:230400 | 读/写 | 0x03 |
|  | 数据帧格式 | 40003 (002) | 16位 无符号整数 | （需解锁） 0x03:8位数据位，偶校验，1位停止位 0x04:8位数据位，奇校验，1位停止位 0x05:8位数据位，无校验，1位停止位 0x06:8位数据位，无校验，2位停止位(默认) | 读/写 | 0x06 |
|  | 协议类型 | 40004 (003) | 16位 无符号整数 | 0x00:自由协议(默认) 0x02:ASCII 0x01:Modbus RTU（需解锁） | 读/写 | 0x00 |
|  | 指令应答延时 | 40005 (004) | 16位 无符号整数 | 用于RS485通信时有些主机收发切换较慢，导致应答指令丢失，单位ms;范围:0~255;0为不延时 | 读/写 | 0x00 |
|  | 锁定/解锁 系统配置 | 40006 (005) | 高16位 (无符号整数) | 防止模块运行过程中收到错误指令导致系统配置被意外修改。一旦配置被锁定，模块将无法接收外部串口命令进行修改，直到锁定被解除。 包括：模块地址、波特率、数据帧格式、协议类型、恢复出厂设置等寄存器。写入0x5AA5解锁系统配置；写入其它任何值锁定系统配置；读此寄存器将返回0 | 只写 | -- |
|  | 固件版本 | 40007 (006) | 16位 无符号整数 | 模块内部软件版本 | 只读 | -- |
|  | 恢复出厂设置 | 40008 (007) | 16位 无符号整数 | 恢复为出厂默认参数；写入0x55模块开始初始化，初始化完成后模块将重启；读此寄存器将返回0 （需解锁） | 只写 | -- |
| 测 量 | 测量值 | 40031 (030) | 高16位 (有符号整数) | AD内码经标定后的值，负数采用标准补码方式 | 只读 | -- |
|  |  | 40032 (031) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
|  | AD转换速度 | 40033 (032) | 16位 无符号整数 | 设置AD转换速度，速度越快采样精度越低 0x00:7.5 0x01:15 0x02:30 0x03:60 0x04:120(默认) 0x05:240 0x06:480 0x07:960 0x08:1920 | 读/写 | 0x04 |
|  | 拉压双向 | 40034 (033) | 16位 无符号整数 | 设置极性；0x00:双向;0x01:单向 | 读/写 | 0x00 |
|  | 滤波类型 | 40035 (034) | 16位 (无符号整数) | 根据不同应用场合选择合适的滤波方式 0x00:不使用 0x01:平均值滤波 0x02:中位值滤波 0x03:一阶滤波 0x04:滑动平均滤波 0x05:中位值平均滤波 0x06:滑动中位值平均滤波 0x07:平均值滤波 + 一阶滤波 0x08:中位值滤波 + 一阶滤波 0x09:滑动平均滤波 + 一阶滤波 0x0A:中位值平均滤波 + 一阶滤波 | 读/写 | 0x00 |
|  | 滤波强度 | 40036 (035) | 16位 (无符号整数) | 范围：0~50，数字越大，滤波越强 | 读/写 | 0x05 |
|  | 零点内码值 | 40037 (036) | 高16位 (有符号整数) | 零点对应的AD内码值；范围:-8000000~8000000 写入:0x7fffffff将当前内码设为零点内码 | 读/写 | 0x00 |
|  |  | 40038 (037) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
|  | 零点测量值 | 40039 (038) | 高16位 (有符号整数) | 零点对应的测量值；范围：-8000000~8000000 | 读/写 | 0x00 |
|  |  | 40040 (039) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
|  | 增益内码值 | 40041 (040) | 高16位 (有符号整数) | 增益对应的AD内码值；范围:-8000000~8000000 写入:0x7fffffff将当前内码作为增益内码 | 读/写 | 0x41A41A |
|  |  | 40042 (041) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
|  | 增益测量值 | 40043 (042) | 高16位 (有符号整数) | 增益对应的测量值；范围:-8000000~8000000 | 读/写 | 8000000 |
|  |  | 40044 (043) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
|  | 读取AD内码 | 40045 (044) | 高16位 (有符号整数) | AD转换经滤波后的原始码 | 只读 | -- |
|  |  | 40046 (045) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
| 多点修正（最多支持50点） | 多点修正关闭 | 40061 (060) | 16位 无符号整数 | 此寄存器为只写，写入任何非零值关闭多点修正，读此寄存器将返回0 | 只写 | 0 |
|  | 多点修正数量 | 40062 (061) | 16位 无符号整数 | 此寄存器为只读，读取此寄存器返回内部多点修正的数量，写此寄存器无效 | 只读 | 0 |
|  | 第N点内码值 | 40063 (062) | 高16位 (有符号整数) | 第N点对应的AD内码值;范围:-8000000~8000000;如果对本寄存器写入0x7fffffff,则用当前的AD内码值替代； | 只写 | -- |
|  |  | 40064 (063) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
|  | 第N点测量值 | 40065 (064) | 高16位 (有符号整数) | 第N点对应的测量值;范围：-8000000~8000000; | 只写 | -- |
|  |  | 40066 (065) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
|  | 插入修正值 | 40067 (066) | 16位 (无符号整数) | 先将AD内码写入第N点内码值寄存器;再写N点测量值寄存器;然后写0x01到本寄存器，模块会将数据插入到内部的多点修正数据表中;数据表最多支持50个点，寄存器为只写；读取返回0 | 只写 | -- |
| 称 台 | 毛重 | 40081 (080) | 高16位 (有符号整数) | 实际毛重，负数采用标准补码方式 | 只读 | -- |
|  |  | 40082 (081) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
|  | 净重 | 40083 (082) | 高16位 (有符号整数) | 毛重减去皮重后的值；负数采样标准补码方式 | 只读 | -- |
|  |  | 40084 (083) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
|  | 皮重 | 40085 (084) | 高16位 (有符号整数) | 皮重值;范围:-8000000~8000000;写入0x7fffffff执行自动去皮; | 读写 | 0 |
|  |  | 40086 (085) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
|  | 最大称量 | 40087 (086) | 高16位 (有符号整数) | 最大称量值;范围:0~8000000；使用称台功能前需先设置此值 | 读/写 | 1000000 |
|  |  | 40088 (087) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
|  | 称台分度 | 40089 (088) | 16位 (无符号整数) | 称台分度值；使用称台功能前需先设置此值。0x00:0.0001 0x01:0.0002 0x02:0x0005 0x03:0.001 0x04:0.002 0x05:0.005 0x06:0.01 0x07:0.02 0x08;0.05 0x09:0.1 0x0A:0.2 0x0B:0.5 0x0C:1 0x0D:2 0x0E:5 0x0F:10 0x10:20 0x11:50 | 读/写 | 0 |
|  | 零点标定时的砝码重量 | 40090 (089) | 高16位 (有符号整数) | 此寄存器为零点标定对应的砝码重量值；使用称台功能前需先设置此值 | 读/写 | 0 |
|  |  | 40091 (090) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
|  | 增益标定时的砝码重量 | 40092 (091) | 高16位 (有符号整数) | 此寄存器为增益标定对应的砝码重量值；使用称台功能前需先设置此值 | 读/写 | 100000 |
|  |  | 40093 (092) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |
|  | 手动置零范围 | 40094 (093) | 16位 (无符号整数) | 设置手动清零的范围；单位为满量程的百分比;写0后手动清零功能无效 | 读/写 | 0 |
|  | 执行手动置零 | 40095 (094) | 16位 (无符号整数) | 写入0x01后执行手动置零操作 | 只写 | -- |
|  | 开机置零范围 | 40096 (095) | 16位 (无符号整数) | 设置开机清零的范围；单位为满量程的百分比;写0后开机清零功能无效 | 读/写 | 0 |
|  | 自动零位跟踪范围 | 40097 (096) | 16位 (无符号整数) | 参数范围：0~10000；单位：0.1d;设置0时关闭零位跟踪功能 | 读/写 | 0 |
|  | 自动零位跟踪时间 | 40098 (097) | 16位 (无符号整数) | 范围：1~50；单位：0.1s | 读/写 | 10 |

7、 基本指令集详述

详细的指令集说明如下列章节所述。

7.1模块地址

客户可通过2种途径设置地址，一种是通过拨码开关设定，最多可设定63种，具体设置方法已在1.2.4中说明，拨码开关需在通电前拨好位置，第二种通过软件设置，将SW1到SW6的拨码开关都上拨到”off”档。拨码开关通电前拨才有效。

指令格式：01 10 00 00 00 01 02 00 02 27 91(使用前需解锁）地址由01改为02时代码格式

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 02 | 27 | 91 |

返回格式：01 10 00 00 00 01 01 C9

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | C9 |

7.2波特率设置

放大器出厂时默认波特率为9600， 修改为115200，输入格式如下

指令格式：01 10 00 01 00 01 02 00 07 E6 43， 手动发送指令后将系统波特率选择到115200（使用前需解锁）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | 00 | 07 | E6 | 43 |

返回格式：01 10 00 01 00 01 50 09（应答的数据是在变送器切换成新的波特率后返回的，如果上位机未及时切换到新的波特率，则无法收到数据）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 01 | 00 | 01 | 50 | 09 |

7.3数据帧格式

放大器出厂时默认为06（8位数据位，无校验，2位停止位）选项格式，修改为4（8位数据位，奇校验，1位停止位）选项时

指令格式：01 10 00 02 00 01 02 00 04 A6 71，手动发送指令后将校验位、数据位、停止位在上位机上设置成4中内容（使用前需解锁）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 02 | 00 | 01 | 02 | 00 | 04 | A6 | 71 |

返回格式：01 10 00 02 00 01 A0 09（应答的数据是在变送器切换成新的数据帧格式后返回的，如果上位机未及时切换到新的数据帧格式，则无法收到数据）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 02 | 00 | 01 | A0 | 09 |

7.4协议类型设置

协议可通过拨码开关设置，参考1.2.4，也可通过软件设置，如将Modbus RUT改成自由协议

指令格式：01 10 00 03 00 01 02 00 00 A6 63

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 03 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | A6 | 63 |

返回格式：01 10 00 03 00 01 F1 C9

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 03 | 00 | 01 | F1 | C9 |

00（自由协议），01（Modbus RTU)，02（ASCII），协议类型切换后，数字帧格式将恢复成默认值。

7.5指令应答延时设置

当延时10ms时

指令格式：01 10 00 04 00 01 02 00 10 A6 18

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 04 | 00 | 01 | 02 | 00 | 10 | A6 | 18 |

返回格式：01 10 00 04 00 01 40 08

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 04 | 00 | 01 | 40 | 08 |

单位为ms，应答延时用于RS485通信，因为RS485是半双工，只能发或收，不能同时发收。有些主机收发切换比较慢，导致应答指令丢失，所以通过合理设置应答延时时间可避免指令丢失。

7.6锁定/解锁系统配置

指令格式：01 10 00 05 00 01 02 5A A5 5C DE

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 05 | 00 | 01 | 02 | 5A | A5 | 5C | DE |

返回格式：01 10 00 05 00 01 11 C8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 05 | 00 | 01 | 11 | C8 |

防止模块运行过程中收到错误指令导致系统配置被意外修改。一旦配置被锁定，模块将无法接收外部串口命令进行修改，直到锁定被解除。
包括：模块地址、波特率、数字帧格式、协议类型、恢复出厂设置等寄存器。写入0x5AA5解锁系统配置；读此寄存器将返回0。

※放大器上电后默认为锁定状态。

7.7固件版本

返回模块内部程序版本号给上位机

指令格式：01 03 00 06 00 01 64 0B

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 06 | 00 | 01 | 64 | 0B |

返回格式：01 03 02 00 64 B9 AF

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 64 | B9 | AF |

7.8恢复出厂设置

指令格式：01 10 00 07 00 01 02 00 55 67 D8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 07 | 00 | 01 | 02 | 00 | 55 | 67 | D8 |

返回格式：01 10 00 07 00 01 B0 08

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 07 | 00 | 01 | B0 | 08 |

注意此操作将删除放大器内部所有用户设置参数和标定结果，并且不可恢复，请慎用！

7.9读取测量值

指令格式：01 03 00 1E 00 02 A4 0D

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 1E | 00 | 02 | A4 | 0D |

返回格式：01 03 04 00 00 01 62 7A 4A（数据根据实际情况变化）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 01 | 62 | 7A | 4A |

测量值为AD内码值经零点和增益标定并转换的值。

7.10AD转换速度

默认AD转换速度为120，当改为240时

指令格式：01 10 00 20 00 01 02 00 05 61 33

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 20 | 00 | 01 | 02 | 00 | 05 | 61 | 33 |

返回格式：01 10 00 20 00 01 00 03

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 20 | 00 | 01 | 00 | 03 |

模拟信号到数字信号的转换，简称AD转换，AD转换速度越快，采样精度越低。

AD采样速率就是称重设备对称台上物品重量的检测速度，通常在每秒几次至几百次之间，高速的称重应用，可达几千次，对于一个既定的称重设备，AD速率越快，AD检测的数据精度会相对越差，而AD速率越慢，AD检测的精度会相对越高。因此应根据实称重对速率的需要，合理选择能满足需要的最低档的速率进行AD采样，能最大限度提高检测精度，从而在速度和精度上取得最佳平衡点。

7.11拉压双向

将单向改为双向时

指令格式：01 10 00 21 00 01 02 00 00 A0 E1

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 21 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | A0 | E1 |

返回格式：01 10 00 21 00 01 51 C3

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 21 | 00 | 01 | 51 | C3 |

设置极性：0x00:双向；0x01:单向

7.12滤波类型

默认为09：滑动平均滤波+一阶滤波，改为08：中位值滤波+一阶滤波时

指令格式：01 10 00 22 00 01 02 00 08 A1 14

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 22 | 00 | 01 | 02 | 00 | 08 | A1 | 14 |

返回格式：01 10 00 22 00 01 A1 C3

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 22 | 00 | 01 | A1 | C3 |

根据不同应用场合选择合适的滤波方式
0x00:不使用       0x01:平均值滤波
0x02:中位值滤波   0x03:一阶滤波
0x04:滑动平均滤波 0x05:中位值平均滤波
0x06:滑动中位值平均滤波
0x07:平均值滤波 + 一阶滤波
0x08:中位值滤波 + 一阶滤波
0x09:滑动平均滤波 + 一阶滤波
0x0A:中位值平均滤波 + 一阶滤波

滤波强度：AD采样后的数据，由于各种原因，往往会混杂各种来自于不同原因的噪声在其中，为了得到一个尽可能接近真实的称重数据，称重设备会采用数字滤波的方式进行数据信号处理，而AD滤波强度，是这个数据处理的一个重要参数，一般地，滤波强度越小，数据输出的信号响应速度越快，但是对噪声滤除的效果也越差；而滤波强度越大，则输出的信号响应速度越慢，但是对于噪声滤除的效果会越好，在响应速度和滤波效果之间，合理取舍，寻找最佳平衡点，是用好一个称重设备关键的一步，这个没有确定的标准，需要使用者根据现场情况，做一个权衡取舍，究竟是速度优先，还是稳定优先，根据客户实际需要而定。

7.13波特强度

波特强度改为10时

指令格式：01 10 00 23 00 01 02 00 10 A0 CF

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 23 | 00 | 01 | 02 | 00 | 10 | A0 | CF |

返回格式：01 10 00 23 00 01 F0 03

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 23 | 00 | 01 | F0 | 03 |

范围：0~50，数字越大，滤波越强

7.14零点内码值

指令格式：01 10 00 24 00 02 04 7F FF FF FF 10 D8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 24 | 00 | 02 | 04 | 7F | FF | FF | FF | 10 | D8 |

返回格式：01 10 00 24 00 02 01 C3

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 24 | 00 | 02 | 01 | C3 |

零点对应的AD内码值；范围:-8000000~8000000
写入:0x7fffffff将当前内码设为零点内码

零点就是称重的基准点，在这个基准上增减的重量就是实际称重的重量。零点标定，顾名思义，就是在标定的时候，作为基准记录的一个零点，然后在此基础上做的重量标定。

7.15零点测量值

指令格式：01 10 00 26 00 02 04 00 00 00 00 71 9D

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 26 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 71 | 9D |

返回格式：01 10 00 26 00 02 A0 03

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 26 | 00 | 02 | A0 | 03 |

7.16增益内码值

指令格式：01 10 00 28 00 02 04 7f ff ff ff 45 D8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 28 | 00 | 02 | 04 | 7f | ff | ff | ff | 45 | D8 |

返回格式：01 10 00 28 00 02 C1 C0

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 28 | 00 | 02 | C1 | C0 |

7.17增益测量值

指令格式：01 10 00 2A 00 02 04 4E 20 27 10 16 7D

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 2A | 00 | 02 | 04 | 4E | 20 | 27 | 10 | 16 | 7D |

返回格式：01 10 00 2A 00 02 60 00

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 2A | 00 | 02 | 60 | 00 |

放上砝码，输入想要标定的值，比如放1KG砝码到10KG压力传感器上，设定测量值为1000。当标定好后，放置2KG的砝码到压力传感器上，读取的测量值为2000。

7.18读取AD内码

指令格式：01 03 00 2C 00 02 05 C2

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 2C | 00 | 02 | 05 | C2 |

返回格式：01 03 04 FF FF E5 B0 B1 33（数据根据实际情况变化）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | FF | FF | E5 | B0 | B1 | 33 |

模块返回当前AD内码值给主机。

7.19多点修正关闭

指令格式：01 10 00 3C 00 01 02 00 01 62 AC

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 3C | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 62 | AC |

返回格式：01 10 00 3C 00 01 C1 C5

| 模块地址 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 00 | 3C | 00 | 01 | C1 | C5 |

此寄存器为只写，写入任何非零值关闭多点修正，读此寄存器将返回0

7.20多点修正数量

指令格式：01 03 00 3D 00 01 15 C6

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 3D | 00 | 01 | 15 | C6 |

返回格式：01 03 02 00 00 B8 44

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 00 | B4 | 44 |

此寄存器为只读，读取此寄存器返回内部多点修正的数量，写此寄存器无效

7.21第N点内码值

指令格式：01 10 00 3E 00 02 04 7F FF FF FF 59 63

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 3E | 00 | 02 | 04 | 7F | FF | FF | FF | 59 | 63 |

返回格式：01 10 00 3E 00 02 20 04

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 3E | 00 | 02 | 20 | 04 |

第N点对应的AD内码值;范围:-8000000~8000000;如果对本寄存器写入0x7fffffff,则用当前的AD内码值替代；

7.21第N点测量值

指令格式：01 10 00 40 00 02 04 00 01 00 00 A6 5F

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 40 | 00 | 02 | 04 | 00 | 01 | 00 | 02 | A6 | 5F |

返回格式：01 10 00 40 00 02 40 1C

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 40 | 00 | 02 | 40 | 1C |

第N点对应的测量值;范围：-8000000~8000000;

7.22插入修正值

指令格式：01 10 00 42 00 01 02 00 10 A8 BE

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 42 | 00 | 01 | 02 | 00 | 10 | A8 | BE |  |  |

返回格式：01 10 00 42 00 01 A1 DD

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 42 | 00 | 01 | A1 | DD |

先将AD内码写入第N点内码值寄存器;再写N点测量值寄存器;然后写0x01到本寄存器，模块会将数据插入到内部的多点修正数据表中;数据表最多支持50个点，寄存器为只写；读取返回0

7.23读取毛重

指令格式：01 03 00 50 00 02 C4 1A

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 50 | 00 | 02 | C4 | 1A |

返回格式：01 03 04 FF FF C1 F0 AB C3（数据根据实际情况变化）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | FF | FF | C1 | F0 | AB | C3 |

毛重=净重+皮重

7.24读取净重

指令格式：01 03 00 52 00 02 65 DA

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 52 | 00 | 02 | 65 | DA |

返回格式：01 03 04 FF FF C1 EF EA 0B（数据根据实际情况变化）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | FF | FF | C1 | EF | EA | OB |

净重=毛重-皮重

7.25去皮

指令格式：01 10 00 54 00 02 04 7F FF FF FF DF 34

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 54 | 00 | 02 | 04 | 7F | FF | FF | FF | DF | 34 |

返回格式：01 10 00 54 00 02 00 18

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 54 | 00 | 02 | 00 | 18 |

皮重值;范围:-8000000~8000000;写入0x7fffffff执行自动去皮

当设备称重的物品有包装时，如果我们只需要称重物品自身的重量，就要把包装物作为皮重预去除。可以把包装实物直接放在称台上，然后去皮，写入0x7fffffff执行自动去皮。如果包装不便分开，而且已知包装的重量，则可以通过发送指令把皮重重量输入称重设备，这个就是所谓的数字去皮。

7.26设置最大称量

指令格式：01 10 00 56 00 02 04 00 00 C3 50 26 75

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 56 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | C3 | 50 | 26 | 75 |

返回格式：01 10 00 56 00 02 A1 D8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 56 | 00 | 02 | A1 | D8 |

举例说明：有一个称重设备，它最大能称重的重量是100.00KG，称重时数字跳动变化的最小数字是0.02KG，那么这个称的最大称重，就是100.00KG，也就是说100.00KG是这个称能称量的最大称量，分度值就是0.02KG，使用称台功能前需先设置最大称量和分度。

7.27称台分度

指令格式：01 10 00 58 00 01 02 00 09 6B 4E

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 58 | 00 | 01 | 02 | 00 | 09 | 6B | 4E |

返回格式：01 10 00 58 00 01 80 1A

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 58 | 00 | 01 | 80 | 1A |

称台分度值；使用称台功能前需先设置此值。0x00:0.0001   0x01:0.0002   0x02:0x0005
0x03:0.001    0x04:0.002    0x05:0.005
0x06:0.01     0x07:0.02     0x08;0.05
0x09:0.1      0x0A:0.2      0x0B:0.5
0x0C:1        0x0D:2        0x0E:5
0x0F:10       0x10:20       0x11:50

7.28零点标定时的砝码重量

指令格式：01 10 00 59 00 02 04 00 00 00 00 36 F9

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 59 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | F9 |

返回格式：01 10 00 59 00 02 91 DB

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 59 | 00 | 02 | 91 | DB |

此寄存器为零点标定对应的砝码重量值；使用称台功能前需先设置此值

7.29增益标定时的砝码重量

指令格式：01 10 00 5B 00 02 04 27 10 00 00 BC 51

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5B | 00 | 02 | 04 | 27 | 10 | 00 | 00 | BC | 51 |

返回格式：01 10 00 5B 00 02 30 1B

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5B | 00 | 02 | 30 | 1B |

此寄存器为增益标定对应的砝码重量值；使用称台功能前需先设置此值

7.30手动置零范围

指令格式：01 10 00 5D 00 01 02 00 01 6A DD

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5D | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 6A | DD |

返回格式：01 10 00 5D 00 01 90 1B

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5D | 00 | 01 | 90 | 1B |

手动置零就是通过外部按键或者命令让称重设备把当前的称重数据直接作为当前零点，只要当前称重重量不超过手动置零的范围，称重设备就会立即将显示清零复位。

7.31执行手动置零

指令格式：01 10 00 5E 00 01 02 00 01 6A EE

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5E | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 6A | EE |

返回格式：01 10 00 5E 00 01 60 1B

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5E | 00 | 01 | 60 | 1B |

7.32开机置零范围

指令格式：01 10 00 5E 00 01 02 00 01 6A EE

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5E | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 6A | EE |

返回格式：01 10 00 5E 00 01 60 1B

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5E | 00 | 01 | 60 | 1B |

7.33设置自动零位跟踪范围

指令格式：01 10 00 60 00 01 02 00 01 6E 30

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 60 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 6E | 30 |

返回格式：01 10 00 60 00 01 01 D7

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 60 | 00 | 01 | 01 | D7 |

参数范围：0~10000；单位：0.1d;设置0时关闭零位跟踪功能

开机使用中的称重设备，会因为AD温飘，传感器温飘蠕变等各种原因，AD信号输出会发生漂移现象，设备内的零点跟踪校准程序会对这个非常缓慢的漂移做自动跟踪，抵消这个漂移，但是这个零点跟踪的方式是有速度和范围的。

7.34设置自动零位跟踪时间

指令格式：01 10 00 61 00 01 02 00 10 AF ED

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 61 | 00 | 01 | 02 | 00 | 10 | AF | ED |

返回格式：01 10 00 61 00 01 50 17

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 61 | 00 | 01 | 50 | 17 |

- 8、使用步骤

8.1连接好线，通电

8.2握手

8.3零位标定

8.4增益标定

8.5读取测量值使用

※以上是放大器的基本操作，如需使用称台功能，除以上步骤外，另加以下步骤

8.6设置最大称量和分度

8.7设置（零位标定&增益标定）砝码重量

※零位跟踪功能是基于称台使用的，所以要先设置称台功能，才能使用零位跟踪功能。